**附件2：**

**蒸汽灭菌器技术参数**

**一.▲国际知名品牌。**

**二.▲能快速灭菌，灭菌周期≤15分钟。**

**三.▲在符合灭菌规范的情况下，可根据灭菌需求，自定义灭菌时间。**

**四.参数**

1.最高安全工作压力：0.28Mpa

2.**▲**电流：≤10A

3.功率：≤2200W

**4.▲设备腔体尺寸（mm）：254×475;**

**5.设备外形尺寸D\*W\*H（mm）：510\*365\*545**

**6.有效使用容积≥23升**

**7.▲**腔体深度**≥**45 cm，确保可以放置较长灭菌包

**五.功能与特点**

1.简单操作，提高您的工作效率。

2.自动安全断电装置：在过热或水位过低时，自动切断电源保护腔体。

3.配备高精度压力表，实时监测压力变化。

4.**▲**外壳采用铝板制造，涂环氧漆，不腐蚀。

5.**▲**门把手采用硬塑料制造，可安全触摸并绝热。

6.**▲内置水箱，免除因外接水循环设备而产生的额外费用。配置内循环冷却系统，确保节能环保，维修费用降至最低。**水箱采用白色环保硬塑料制造。

**7.▲灭菌腔体采用电抛光316L不锈钢制造，获得美国机械工程师协会（ASME）认证；腔体5年质保。**

**8.**门采用 CF8 不锈钢制造。

9.托盘采用 316L 不锈钢制造。

10.防锈防腐蚀，防高压和高温度下的变形；材质资料在原装随机守则可查。

11.腔体配备安全阀避免过压。

12.**▲双重保险门锁：压力敏感锁舌在腔内有压力的情况下保证锁定门把手；门锁失效保护装置确保在腔内高温高压不会在工作中外泄。**

13.使用国际最高灭菌标准，确保灭菌安全可靠。

14.高精确控制系统确保准确的灭菌结果。温度精准控制在±1℃范围内。

**15.产品技术符合以下标准：YYT0646-2015**

**16.质量标准符合: ISO13485:2016**

**六.配置 ： 不锈钢托盘 4个**

**托盘架 1个**

**托盘手柄 1个**

**排水管 1条**

**使用说明书 1本**

**清洁粉 1包**