**附件2：**

**参数**

1、整机由机身软管和显示器两部分组成，整机具有拍照录像、数据存取、显示器有线视频输出，兼容av输出、吸痰、给药、吹氧等功能；

\*2、TFT显示屏≤3.0″，非触摸屏，分辨率≥9.92lp/mm。

3、显示器具备优质的色彩还原能力，能在显示器上分辨标准色板上的至少6种颜色

4、显示器能上下0º～180º转动，左右0º～180º转动

5、设备成像应清晰,视场边缘清晰,在视场内不得有影响观察的划痕、麻点及附着物等疵病

\*6、软管直径：3.9mm±10%，内通道≥1.5mm

\*7、前端蛇骨弯曲角度：向上≥160°，向下≥130°；

8、视场角：90°±15%，保证清晰图像和视场及最小的图像畸变；

9、LED光源，光照度≥700Lux

10、LED光源在7mm处照明光斑应充满视场，视场内无明显的亮暗分界线

11、可分辨灰阶度＞10

\*12、景深：3-100mm；

\*13、插入部需置入人体口腔内部，要求材质：插入管材料为聚氨酯，弯曲部材料为氟橡胶，头端材料为PEEK

14、负压吸引按键可完全拆卸分体消毒，符合院感要求；

15、具备拍照录像、数据存储功能，标配8G内置TF卡

16、充电器输入：100-240V AC，50-60Hz；充电器输出：5V DC,1A；

17、内置可充电式电池, 电池容量≥2300mAH；

18、可选配8寸HD外接显示屏